## BảngGiá
Tên phần | STT theo phần | STT TB mời chào giá | Tên hàng hoá | Tính năng, thông số kỹ thuật | Chứng nhận | Yêu cầu xuất xứ | ĐVT | Số lượng/ Khối lượng | Yêu cầu về trợ cụ/ máy phụ trợ | Số thông báo mời chào giá | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model | Mã HS | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Số lượng/ khối lượng | Quy cách | Đơn vị tính | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, VAT (nếu có) (%) | Đơn giá (đã bao gồm thuế phí, lệ phí và các dịch vụ liên quan (nếu có)) (VND) | Thành tiền (VND) | Chứng nhận hàng hoá chào | Đơn giá trúng thầu gần nhất (VNĐ) | Tài liệu tham chiếu đơn giá trúng thầu gần nhất | Mã QR hoặc BarCode định danh hàng hóa | Tính năng, thông số Mời chào giá | Thông số kỹ thuật chào giá | Các điểm không đạt kèm thuyết minh
KHÔNG SỬA các cột A-K (thông tin mời chào giá) | [10 empty] | Điền tên thương mại đầy đủ (nếu có) | Điền mã tham chiếu (REF) hoặc model | Điền mã HS theo đúng cú pháp | Theo CO / giấy phép NK / FSC / ISO13485 | Theo CO / giấy phép NK / FSC / ISO13485 | Không cần điền | Quy cách đóng gói thực tế | Không cần điền | Chi phí lắp đặt, vận chuyển... Ghi 10000, KHÔNG ghi 10.000,00 | Tỷ lệ VAT %. VD: 0 hoặc 5 hoặc 10 | Đơn giá đã gồm thuế, phí. Ghi 10000, KHÔNG ghi 10.000,00 | Không cần điền — hệ thống tự tính | VD: FDA (510(k)) / CE (MDD) / CE (MDR) / ISO13485 | Đơn giá trúng thầu trong 360 ngày (nếu có) | Loại VB; số VB; ngày; tên cơ sở y tế ban hành | TH1: QR trên từng SP / TH2: QR trên hộp / TH3: Không có |  | Nêu thông số kỹ thuật tương ứng yêu cầu | Nêu rõ thông số không đáp ứng (nếu có) kèm thuyết minh
Phần 1 | P1.1 | 1 | Nẹp tạo hình bản sống cổ lối sau | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Hình thái nẹp phù hợp với vị trí mở cung sau Chiều dài các cỡ từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm, bước tăng ≤ 2mm Có ≥ 5 lỗ bắt vít. | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 100 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Hình thái nẹp phù hợp với vị trí mở cung sau Chiều dài các cỡ từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm, bước tăng ≤ 2mm Có ≥ 5 lỗ bắt vít.
Phần 1 | P1.2 | 2 | Vít tạo hình bản sống cổ lối sau | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Tự taro Đường kính các cỡ ≥ 2,5mm Chiều dài các cỡ từ ≤ 6mm đến ≥ 8mm Tương thích với nẹp tạo hình bản sống cổ sau | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 300 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Tự taro Đường kính các cỡ ≥ 2,5mm Chiều dài các cỡ từ ≤ 6mm đến ≥ 8mm Tương thích với nẹp tạo hình bản sống cổ sau
Phần 2 | P2.1 | 3 | Van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có kèm catheter phủ kháng sinh | Bộ van dùng để dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng, có kèm catheter phủ kháng sinh Đóng gói tiệt trùng bao gồm: - 01 Van bằng Polysulfone hoặc tương đương. Có các loại van tương đương với từng mức áp lực khác nhau - 01 Catheter não thất được phủ kháng sinh. Kích thước: đường kính trong ≥ 1,3mm, đường kính ngoài ≥ 2,5mm, chiều dài ≥ 23 cm. - 01 Catheter dẫn lưu xuống ổ bụng được phủ kháng sinh. Kích thước: đường kính trong ≥ 1,3mm, đường kính ngoài ≥ 2,5mm, chiều dài ≥ 120 cm | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 50 |  | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Bộ van dùng để dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng, có kèm catheter phủ kháng sinh Đóng gói tiệt trùng bao gồm: - 01 Van bằng Polysulfone hoặc tương đương. Có các loại van tương đương với từng mức áp lực khác nhau - 01 Catheter não thất được phủ kháng sinh. Kích thước: đường kính trong ≥ 1,3mm, đường kính ngoài ≥ 2,5mm, chiều dài ≥ 23 cm. - 01 Catheter dẫn lưu xuống ổ bụng được phủ kháng sinh. Kích thước: đường kính trong ≥ 1,3mm, đường kính ngoài ≥ 2,5mm, chiều dài ≥ 120 cm
Phần 3 | P3.1 | 4 | Bộ vật tư dùng trong điều trị đau thần kinh sử dụng sóng cao tần | Bộ vật tư dùng trong điều trị đau thần kinh sử dụng sóng cao tần, tối thiểu bao gồm: - Điện cực đốt: + Chiều dài gồm tối thiểu 4 cỡ trong khoảng từ 50mm- 200mm + Đường kính gồm tối thiểu 4 cỡ trong khoảng 20G - 23G + Có các chế độ đốt 3 trong 1 + Có các chế độ đốt RF/PRF và STP Pulsed RF (sóng cao tần xung ngắn quãng ngẫu nhiên). - Kim tích hợp dây cáp điện kết nối đến máy đốt | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Bộ | 100 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Bộ vật tư dùng trong điều trị đau thần kinh sử dụng sóng cao tần, tối thiểu bao gồm: - Điện cực đốt: + Chiều dài gồm tối thiểu 4 cỡ trong khoảng từ 50mm- 200mm + Đường kính gồm tối thiểu 4 cỡ trong khoảng 20G - 23G + Có các chế độ đốt 3 trong 1 + Có các chế độ đốt RF/PRF và STP Pulsed RF (sóng cao tần xung ngắn quãng ngẫu nhiên). - Kim tích hợp dây cáp điện kết nối đến máy đốt
Phần 4 | P4.1 | 5 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần dùng trong nội soi cột sống 2 cổng, loại dùng bên ngoài ống tủy sống | Lưỡi cắt đốt sử dụng sóng cao tần, có thể cắt, đốt và cầm máu ở nhiệt độ kiểm soát 40-70 độ Đầu đốt tạo với thân chính góc ≥ 70 độ Đường kính đầu đốt ≥ 4mm Chiều dài thân ≥ 135mm Đóng gói tiệt trùng | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 250 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Lưỡi cắt đốt sử dụng sóng cao tần, có thể cắt, đốt và cầm máu ở nhiệt độ kiểm soát 40-70 độ Đầu đốt tạo với thân chính góc ≥ 70 độ Đường kính đầu đốt ≥ 4mm Chiều dài thân ≥ 135mm Đóng gói tiệt trùng
Phần 4 | P4.2 | 6 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần đầu uốn được dùng trong nội soi cột sống 2 cổng, loại dùng bên trong ống tủy sống | Lưỡi cắt đốt sử dụng sóng cao tần, có thể cắt, đốt và cầm máu ở nhiệt độ kiểm soát 40-70 độ Đầu lưỡi có thể uốn được Đường kính đầu đốt ≤ 4mm Chiều dài thân trong khoảng từ 80mm - 140mm Đóng gói tiệt trùng | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 250 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Lưỡi cắt đốt sử dụng sóng cao tần, có thể cắt, đốt và cầm máu ở nhiệt độ kiểm soát 40-70 độ Đầu lưỡi có thể uốn được Đường kính đầu đốt ≤ 4mm Chiều dài thân trong khoảng từ 80mm - 140mm Đóng gói tiệt trùng
Phần 4 | P4.3 | 7 | Dây nước dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Chất liệu PVC hoặc silicon hoặc tương đương Thiết kế bao gồm tối thiểu 02 đầu nhọn nối vào bình đựng nước, 01 đầu nối vào ống soi, 01 đầu nối vào nắp đậy. Đóng gói tiệt trùng | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 250 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Chất liệu PVC hoặc silicon hoặc tương đương Thiết kế bao gồm tối thiểu 02 đầu nhọn nối vào bình đựng nước, 01 đầu nối vào ống soi, 01 đầu nối vào nắp đậy. Đóng gói tiệt trùng
Phần 4 | P4.4 | 8 | Mũi mài dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Thiết kế đầu mũi mài hình cầu có phủ kim cương Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Đường kính đầu mũi mài các cỡ từ ≤ 1mm đến ≥ 5mm Chiều dài các cỡ trong khoảng từ 35mm - 45mm Đóng gói tiệt trùng | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 250 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Thiết kế đầu mũi mài hình cầu có phủ kim cương Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương Đường kính đầu mũi mài các cỡ từ ≤ 1mm đến ≥ 5mm Chiều dài các cỡ trong khoảng từ 35mm - 45mm Đóng gói tiệt trùng
Phần 4 | P4.5 | 9 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần đầu dạng móc câu dùng trong nội soi cột sống 2 cổng, loại dùng bên trong ống tủy sống | Lưỡi cắt đốt sử dụng sóng cao tần, có thể cắt, đốt và cầm máu ở nhiệt độ kiểm soát 40-70 độ Đầu lưỡi dạng móc câu Đường kính đầu đốt ≤ 4mm Chiều dài thân trong khoảng từ 80mm - 140mm Đóng gói tiệt trùng | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 50 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Lưỡi cắt đốt sử dụng sóng cao tần, có thể cắt, đốt và cầm máu ở nhiệt độ kiểm soát 40-70 độ Đầu lưỡi dạng móc câu Đường kính đầu đốt ≤ 4mm Chiều dài thân trong khoảng từ 80mm - 140mm Đóng gói tiệt trùng
Phần 5 | P5.1 | 10 | Bộ kit cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật thắt lưng | Bộ gồm tối thiểu: 01 đầu dò đơn cực 08 điện cực kim đôi 01 điện cực nối đất 01 điện cực kim đơn 01 điện cực xoắn ốc đôi | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Bộ | 20 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Bộ gồm tối thiểu: 01 đầu dò đơn cực 08 điện cực kim đôi 01 điện cực nối đất 01 điện cực kim đơn 01 điện cực xoắn ốc đôi
Phần 6 | P6.1 | 11 | Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống | Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống Vật liệu silicon hoặc tương đương Dài ≥ 300mm Đóng gói tiệt trùng | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Bộ | 250 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Bộ dây bơm nước dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống Vật liệu silicon hoặc tương đương Dài ≥ 300mm Đóng gói tiệt trùng
Phần 6 | P6.2 | 12 | Điện cực radio (RF) dùng cho phẫu thuật nội soi hẹp ống sống | Điện cực dùng để đốt và cầm máu bằng sóng RF, loại lưỡng cực, dùng cho nội soi cột sống Đường kính ≥ 2,3mm Dài ≥ 330 mm | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 150 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Điện cực dùng để đốt và cầm máu bằng sóng RF, loại lưỡng cực, dùng cho nội soi cột sống Đường kính ≥ 2,3mm Dài ≥ 330 mm
Phần 6 | P6.3 | 13 | Mũi mài tròn kim cương dùng cho nội soi cột sống | Mũi mài loại mũi kim cương, đầu tròn dùng cho nội soi cột sống Đường kính ≥ 2 mm Dài ≥ 250 mm | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 150 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Mũi mài loại mũi kim cương, đầu tròn dùng cho nội soi cột sống Đường kính ≥ 2 mm Dài ≥ 250 mm
Phần 7 | P7.1 | 14 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dùng trong phẫu thuật hợp nhất liên thân đốt sống bằng nội soi (Endolif) | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tốt hơn - Chiều cao (H): từ ≤ 10mm tới ≥ 14mm, bước tăng ≤ 1mm - Chiều rộng (W): ≤ 12mm - Chiều dài (L): từ ≤ 27mm tới ≥ 32mm - Độ ưỡn: ≤ 12° - Có thiết kế cấu trúc dạng lưới hoặc dạng kim cương, bề mặt nhám toàn phần - Hình dạng: dạng thẳng, một đầu vát hình viên đạn - Sử dụng trong Phẫu thuật hợp nhất liên thân đốt sống bằng nội soi (Endolif) | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 40 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tốt hơn - Chiều cao (H): từ ≤ 10mm tới ≥ 14mm, bước tăng ≤ 1mm - Chiều rộng (W): ≤ 12mm - Chiều dài (L): từ ≤ 27mm tới ≥ 32mm - Độ ưỡn: ≤ 12° - Có thiết kế cấu trúc dạng lưới hoặc dạng kim cương, bề mặt nhám toàn phần - Hình dạng: dạng thẳng, một đầu vát hình viên đạn - Sử dụng trong Phẫu thuật hợp nhất liên thân đốt sống bằng nội soi (Endolif)
Phần 8 | P8.1 | 15 | Quả cầu định vị | - Sử dụng trong phẫu thuật sử dụng hệ thống định vị thần kinh trong mổ - Có lớp phủ phản quang - Tương thích với Hệ thống định vị thần kinh sọ não Model: Kick 2 Navigation Station của hãng Brainlab - Đóng gói tiệt trùng sẵn | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Hộp | 450 |  | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | - Sử dụng trong phẫu thuật sử dụng hệ thống định vị thần kinh trong mổ - Có lớp phủ phản quang - Tương thích với Hệ thống định vị thần kinh sọ não Model: Kick 2 Navigation Station của hãng Brainlab - Đóng gói tiệt trùng sẵn
Phần 8 | P8.2 | 16 | Kim sinh thiết định vị sọ não | - Đường kính ngoài kim ≤ 2.5mm - Tổng chiều dài kim: trong khoảng từ 250mm đến 260mm - Chiều dài cửa sổ cắt mô ≤ 10mm - Phụ kiện kèm theo tối thiểu bao gồm: chốt kiểm soát độ sâu, xi lanh, ống nối dài - Được cân chỉnh sẵn để tương thích với Hệ thống định vị VarioGuide của hãng Brainlab - Tương thích với Hệ thống định vị thần kinh sọ não Model: Kick 2 Navigation Station của hãng Brainlab | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 30 |  | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | - Đường kính ngoài kim ≤ 2.5mm - Tổng chiều dài kim: trong khoảng từ 250mm đến 260mm - Chiều dài cửa sổ cắt mô ≤ 10mm - Phụ kiện kèm theo tối thiểu bao gồm: chốt kiểm soát độ sâu, xi lanh, ống nối dài - Được cân chỉnh sẵn để tương thích với Hệ thống định vị VarioGuide của hãng Brainlab - Tương thích với Hệ thống định vị thần kinh sọ não Model: Kick 2 Navigation Station của hãng Brainlab
Phần 8 | P8.3 | 17 | Kim chọc định vị sọ não | - Kim chọc định vị để đặt ống dẫn lưu não thất đã được cân chỉnh sẵn - Tương thích với các loại ống dẫn lưu có đường kính trong từ 1.3mm - 1.5 mm và chiều dài ≤ 150mm - Tích hợp sẵn miếng dán phản quang định vị - Tương thích với Hệ thống định vị thần kinh sọ não Model: Kick 2 Navigation Station của hãng Brainlab | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 60 |  | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | - Kim chọc định vị để đặt ống dẫn lưu não thất đã được cân chỉnh sẵn - Tương thích với các loại ống dẫn lưu có đường kính trong từ 1.3mm - 1.5 mm và chiều dài ≤ 150mm - Tích hợp sẵn miếng dán phản quang định vị - Tương thích với Hệ thống định vị thần kinh sọ não Model: Kick 2 Navigation Station của hãng Brainlab
Phần 9 | P9.1 | 18 | Vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc chống shock với khớp động | - Loại: đa trục - Góc xoay thân vít so với trục: ≥ 25° - Chất liệu: titanium hoặc hợp kim titanium hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý - Chiều dài: từ ≤ 30mm tới ≥ 55mm, bước tăng 5mm - Mũ vít: + Phù hợp với nẹp dọc chống shock đường kính (D): từ ≤ 5mm tới ≥ 5.5mm; - Thân vít: + Đường kính ngoài (phần đỉnh ren): Đồng đều, Có tối thiểu 04 cỡ đường kính từ ≤ 5.5mm tới ≥ 7mm. + Đường kính trong (phần đáy ren): Đồng đều. + Bước ren: Đồng đều. + Độ sâu ren: Đồng đều. | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 300 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | - Loại: đa trục - Góc xoay thân vít so với trục: ≥ 25° - Chất liệu: titanium hoặc hợp kim titanium hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý - Chiều dài: từ ≤ 30mm tới ≥ 55mm, bước tăng 5mm - Mũ vít: + Phù hợp với nẹp dọc chống shock đường kính (D): từ ≤ 5mm tới ≥ 5.5mm; - Thân vít: + Đường kính ngoài (phần đỉnh ren): Đồng đều, Có tối thiểu 04 cỡ đường kính từ ≤ 5.5mm tới ≥ 7mm. + Đường kính trong (phần đáy ren): Đồng đều. + Bước ren: Đồng đều. + Độ sâu ren: Đồng đều.
Phần 9 | P9.2 | 19 | Ốc khóa trong tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc chống shock với khớp động | Tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc chống shock với khớp động | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 300 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc chống shock với khớp động
Phần 9 | P9.3 | 20 | Nẹp chống shock với khớp động | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium, hoặc tốt hơn; Silicon/ Polycarbonate Urethane (PCU) hoặc tương đương. - Đường kính (D): từ ≤ 5mm tới ≥ 5.5mm; - Chiều dài (L): từ ≤ 50mm tới ≥ 105mm; - Một đầu nẹp cố định ưỡn ≥ 10°, một đầu nẹp động xoay ≥ 14°. - Có thiết kế gồm một vòng đệm giảm chấn bằng silicone dày ≥ 2mm, một vòng đệm bằng polycarbonate Urethane (PCU). - Sử dụng trong phẫu thuật cố định cột sống và chống thoái hoá đốt sống liền kề (T10-S1). | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 100 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | - Vật liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium, hoặc tốt hơn; Silicon/ Polycarbonate Urethane (PCU) hoặc tương đương. - Đường kính (D): từ ≤ 5mm tới ≥ 5.5mm; - Chiều dài (L): từ ≤ 50mm tới ≥ 105mm; - Một đầu nẹp cố định ưỡn ≥ 10°, một đầu nẹp động xoay ≥ 14°. - Có thiết kế gồm một vòng đệm giảm chấn bằng silicone dày ≥ 2mm, một vòng đệm bằng polycarbonate Urethane (PCU). - Sử dụng trong phẫu thuật cố định cột sống và chống thoái hoá đốt sống liền kề (T10-S1).
Phần 10 | P10.1 | 21 | Miếng vá màng cứng cỡ L | - Vật liệu Polylactic acid và Porcine Gelatin hoặc tương đương về tính thương thích sinh học với cơ thể - Kích thước ≥ 25mm x 75mm - Thiết kế có các lỗ để nguyên bào sợi phát triển bên trong; tự kết dính với màng cứng - Thời gian tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân: khoảng 12 tháng - Đóng gói tiệt trùng | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Miếng | 200 |  | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | - Vật liệu Polylactic acid và Porcine Gelatin hoặc tương đương về tính thương thích sinh học với cơ thể - Kích thước ≥ 25mm x 75mm - Thiết kế có các lỗ để nguyên bào sợi phát triển bên trong; tự kết dính với màng cứng - Thời gian tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân: khoảng 12 tháng - Đóng gói tiệt trùng
Phần 11 | P11.1 | 22 | Miếng vá màng cứng cỡ M | - Vật liệu Polylactic acid và Porcine Gelatin hoặc tương đương về tính thương thích sinh học với cơ thể - Kích thước ≥ 50mm x 50mm - Thiết kế có các lỗ để nguyên bào sợi phát triển bên trong; tự kết dính với màng cứng - Thời gian tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân: khoảng 12 tháng - Đóng gói tiệt trùng | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Miếng | 200 |  | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | - Vật liệu Polylactic acid và Porcine Gelatin hoặc tương đương về tính thương thích sinh học với cơ thể - Kích thước ≥ 50mm x 50mm - Thiết kế có các lỗ để nguyên bào sợi phát triển bên trong; tự kết dính với màng cứng - Thời gian tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân: khoảng 12 tháng - Đóng gói tiệt trùng
Phần 12 | P12.1 | 23 | Miếng vá màng cứng cỡ XL | - Vật liệu Polylactic acid và Porcine Gelatin hoặc tương đương về tính thương thích sinh học với cơ thể - Kích thước ≥ 60mm x 80 mm - Thiết kế có các lỗ để nguyên bào sợi phát triển bên trong, tự kết dính với màng cứng. - Thời gian tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân khoảng 12 tháng - Tiệt trùng sẵn | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Miếng | 200 |  | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | - Vật liệu Polylactic acid và Porcine Gelatin hoặc tương đương về tính thương thích sinh học với cơ thể - Kích thước ≥ 60mm x 80 mm - Thiết kế có các lỗ để nguyên bào sợi phát triển bên trong, tự kết dính với màng cứng. - Thời gian tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân khoảng 12 tháng - Tiệt trùng sẵn
Phần 13 | P13.1 | 24 | Ống nong dẫn đường dùng trong phẫu thuật não, các cỡ | Ống nong dẫn đường dùng trong phẫu thuật hút máu tụ, u não các cỡ: - Chất liệu Nhựa trong suốt quang học. - Chiều dài các cỡ trong khoảng 30mm - 70mm. - Đường kính các cỡ trong khoảng 6mm - 28mm. - Tương thích với đầu dò định vị trong phẫu thuật dưới định vị hình ảnh (Image-Guided Surgery, IGS) của các hãng. - Có thiết kế kẹp căn chỉnh, gắn chặt vào ống dẫn và giữ kẹp cố định. | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc ARTG (Úc) hoặc CE (MDD/ MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 20 |  | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Ống nong dẫn đường dùng trong phẫu thuật hút máu tụ, u não các cỡ: - Chất liệu Nhựa trong suốt quang học. - Chiều dài các cỡ trong khoảng 30mm - 70mm. - Đường kính các cỡ trong khoảng 6mm - 28mm. - Tương thích với đầu dò định vị trong phẫu thuật dưới định vị hình ảnh (Image-Guided Surgery, IGS) của các hãng. - Có thiết kế kẹp căn chỉnh, gắn chặt vào ống dẫn và giữ kẹp cố định.
Phần 14 | P14.1 | 25 | Vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều | - Loại: Đa trục - Góc xoay thân vít so với trục: ≥ 25 độ - Chất liệu: Titan hoặc hợp kim Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý - Chiều dài: ≤ 30mm tới ≥ 50mm - Mũi vít: Tự taro hoặc tự khoan - Mũ vít: Phù hợp với nẹp dọc đường kính (D) 5mm ≤ D ≤ 5,5mm - Thân vít: + Kiểu ren: Kết hợp sắc cạnh và cùn + Đường kính ngoài (phần đỉnh ren): To ở phần đầu mũ, nhỏ dần ở phần xa, Có nhiều loại đường kính từ ≤ 5,5mm tới ≥ 7,5mm + Đường kính trong (phần đáy ren): Đồng đều hoặc không đồng đều + Bước ren: Gồm ≥ 2 đoạn có bước ren khác nhau + Độ sâu ren: Không đồng đều | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 300 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | - Loại: Đa trục - Góc xoay thân vít so với trục: ≥ 25 độ - Chất liệu: Titan hoặc hợp kim Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý - Chiều dài: ≤ 30mm tới ≥ 50mm - Mũi vít: Tự taro hoặc tự khoan - Mũ vít: Phù hợp với nẹp dọc đường kính (D) 5mm ≤ D ≤ 5,5mm - Thân vít: + Kiểu ren: Kết hợp sắc cạnh và cùn + Đường kính ngoài (phần đỉnh ren): To ở phần đầu mũ, nhỏ dần ở phần xa, Có nhiều loại đường kính từ ≤ 5,5mm tới ≥ 7,5mm + Đường kính trong (phần đáy ren): Đồng đều hoặc không đồng đều + Bước ren: Gồm ≥ 2 đoạn có bước ren khác nhau + Độ sâu ren: Không đồng đều
Phần 14 | P14.2 | 26 | Ốc khóa trong tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 300 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều
Phần 14 | P14.3 | 27 | Nẹp dọc cỡ trung bình dùng trong mổ mở | Nẹp dọc ngực-thắt lưng Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều Đường kính (D) 5mm ≤ D ≤ 5,5mm Chiều dài ≥ 500mm | FDA (Mỹ) hoặc MHLW/PMDA (Nhật Bản) hoặc CE (MDR) | Nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU), Úc | Cái | 75 | Cam kết cung cấp trợ cụ đầy đủ, chính hãng (trợ cụ được cung cấp bởi nhà sản xuất hoặc có xác nhận của nhà sản xuất về tính tương thích với hàng hoá dự thầu) đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyên môn | Thông báo số 5742/2026 | [16 empty] | Nẹp dọc ngực-thắt lưng Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc Titan hoặc Cobalt Chrome hoặc vật liệu tương đương về độ bền cơ lý Tương thích với vít đa trục mổ mở, hệ nẹp dọc cỡ trung bình, đa bước ren, đường kính ngoài không đồng đều Đường kính (D) 5mm ≤ D ≤ 5,5mm Chiều dài ≥ 500mm